Medición On-Wafer de parámetros S
Medidas Electrónicas ll
Luis Seva	|	Bruno Errasti	|	Pablo Di Sabato

---
Introducción
TRL
  - Fundamentos teóricos.
  - Por qué se eligió?
  - TX Line Software.
Proceso de fabricación e inconvenientes
  - Selección de PCB y componentes.
  - Inconvenientes y soluciones.
  - Aspectos a evitar.
- Mediciones, capturas y comparaciones
- Conclusiones

---
TRL
TRL (Thru, Reflect, Line)
- Familia de técnicas de calibración que miden dos patrones de transmisión y uno de reflexión para determinar los coeficientes de error (2 puertos – 12 términos).
- Incluyen: TRM (Thru, Reflect, Match), LRL (Line, Reflect, Line) y LRM (Line, Reflect, Match).
  Por que TRL?
- Excelente precisión.
- Muy utilizado cuando no se cuenta con patrones de calibración con los mismos tipos de conectores que el DUT (por ejemplo mediciones on-wafer).
- Utiizado generalmente para realizar mediciones con probe stations.
- Relativamente sencillo de fabricar e implmentar.
- Los patrones no necesitan ser definidos con tanta precisión y exactitud, ya que son modelados (a diferencia de SOTL).

---
TRL – Cálculos

---
TRL – Cálculos
Line
- Idealmente, el largo de la pista patrón debe ser de ¼ λ (90 grados eléctricos).
- Para realizar un barrido en frecuencia a lo largo de una buena porción del espectro, se vuelve impráctico e irrealizable.
- Criterio de ingeniería: El largo el patrón Line funciona razonablemente bien entre 20 y 160 grados eléctricos. Dependiendo del ancho de banda que se necesite medir, se crean los patrones necesarios.
- Podemos pensar el ancho de banda a cubrir como un ratio entre la menor frecuencia y la mayor. Esto nos permite fácilmente saber cuantos patrones line vamos a necesitar:
  - 1 línea cubre un ratio 8:1
  - 2 líneas cubren un ratio 64:1
  - 3 líneas cubren un ratio 512:1
  - 4 líneas cubren un ratio 4096:1

---
TRL – Cálculos

---
TRL
TXLine Software
- Utilizado para calcular, analizar y sintetizar lineas de transmisión.
- En nuestro caso lo utilizamos para poder determinar las características del PCB que necesitábamos adquirir.
  3,14 GHz

---
TRL
15 GHz

---
Proceso de fabricación e inconvenientes
Selección de PCB

---
Proceso de fabricación e inconvenientes
Selección de PCB
- Necesitabamos cumplir con los siguientes requerimientos:
  - CPW (Coplanar Waveguide)
  - Dieléctrico 10,2
  - Gap y Width limitados, por las caracterísitcas de las puntas de medición (probes): pitch desde 50 a 1250 um
  - Conductor de cobre

---
Proceso de fabricación e inconvenientes
RO3210 Series
- Laminados de cerámica reforzados con fibra de vidrio tejida.
- Balance entre alta performance eléctrica y estabilidad mecánica.
- Cumpple con el valor de constante dieléctcrica (K=10,2).
- Factor de dsicipación bajo 0,0027 (muy importante en RF alta frecuencia, para minimizar las pérdias y errores).
- Costo aproximado de 50 USD.

---
Proceso de fabricación e inconvenientes

---
Proceso de fabricación e inconvenientes
Inconvenientes y consideraciones…
- Revisar todos los aspectos e imperfecciones del diseño antes de la impresión de la filmina. Revisar con diversos softwares.
- Minimizar el tamaño de los contactos/pads (llamdas launchers) de cada uno de los patrones (para reducir imperfecciones y meduciones indeseadas).
- No usar conectores (genralmetne SMA) baratos.
- Utilizar preferentemente un corto-circuito (short) para el patrón Reflect.
- Tener en cuenta tiempos de entrega, demoras y posibles imprevistos.
- Tener en cuenta desde un principio las características del probe.

---
Proceso de fabricación e inconvenientes
HMC652LP2E
4 Attenuator Products:
2, 3, 4 & 6 dB Fixed Attenuation Levels
Wide Bandwidth: DC - 25 GHz
Excellent Attenuation Accuracy
6 Lead 2x2 mm SMT Package: 4 mm 2

---
Mediciones

---
Bibliografía
- https://www.microwaves101.com/encyclopedias/trl-calibration
- http://info.asistandards.com/blog/6-things-you-have-to-know-about-calibration-standards
- https://www.microwaves101.com/encyclopedias/trl-calibration
- https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
- https://www.rohde-schwarz.com/us/home_48230.html
- https://www.agilent.com/
- https://www.analog.com/en/index.html

---
Dudas?